SISTEMA ENDO-EDGE LAB+

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

NODO 1 — EDGE AI WEARABLE

Especificación para el equipo de desarrollo Aural-Syncro

DOC-EE-SW-001   |   Version 1.0   |   marzo 2026

| Documento | DOC-EE-SW-001 v1.0 — Arquitectura de Software del Nodo 1 (Edge AI Wearable) del Sistema Endo-Edge LAB+. |
| --- | --- |
| Autor | Juan Pablo Chancay — Investigador Principal, CEO Aural-Syncro, DNI 27.043.243 |
| Stack tecnológico | C/C++ (firmware MAX78000, toolchain Analog Devices) ¦ ONNX Runtime INT8 (inferencia) ¦ TensorFlow Lite (entrenamiento/conversion) ¦ Rust (stack de comunicacion BLE + TLS 1.3) ¦ FreeRTOS (RTOS) |
| Hardware objetivo | Analog Devices MAX78000 (ARM Cortex-M4F + CNN Accelerator/NPU) + Nordic nRF52840 (BLE 5.2 + USB). Plataforma de desarrollo: MAX78000FTHR (Featherboard). |
| Documentos relacionados | DOC-EE-PIPE-001 v1.0 (Pipeline de Fusion Temporal) ¦ Protocolo EE-2026-002-FASE1B v2.1 ¦ DOC-EE-MET-001 v1.1 ¦ PI-001 v1.3 |
| Clasificacion | CONFIDENCIAL — PI Endo-Edge LAB+ (PI-001 v1.3, DNDA Marzo 2026) + PI preexistente Aural-Syncro (Proyecto SSPA). No distribuir. |

Relacion con el SSPA: El Nodo 1 del sistema Endo-Edge LAB+ es una extensión medica del proyecto SSPA (Seguridad Personal Asistida por Edge IA) de Aural-Syncro. El firmware base del MAX78000 (HAL, drivers, stack de comunicación segura) se reutiliza del SSPA. Las capas específicas de procesamiento de señales biométricos, inferencia del DSS y empaquetado FHIR son nuevas y constituyen PI del Proyecto Endo-Edge LAB+ (PI-001 v1.3, Elemento k).

# 1. PLATAFORMA DE HARDWARE Y RESTRICCIONES DEL SISTEMA

## 1.1 Especificaciones del MAX78000

El MAX78000 es el MCU central del Nodo 1. Combina un nucleo ARM Cortex-M4F con un acelerador de redes neuronales convolucionales (CNN Accelerator / NPU Ethos-U55) disenado especificamente para inferencia de IA en el borde con consumo ultrarrducido. Es la plataforma correcta para el Nodo 1 por tres razones: (1) el acelerador CNN ejecuta inferencia INT8 con latencia de milisegundos sin drena la bateria; (2) tiene suficiente SRAM para el buffer circular de 5 minutos de ECG a 256 Hz; (3) el ecosistema de desarrollo (toolchain MSDK, ejemplos de TensorFlow Lite Micro) esta maduro para produccion medica.

| Recurso | Especificacion | Impacto en el software |
| --- | --- | --- |
| CPU | ARM Cortex-M4F @ 100 MHz con FPU | Procesamiento de señales (filtros FIR, FFT Goertzel, calculo RMSSD). No usar divisiones de punto flotante en ISR. |
| CNN Accelerator / NPU | Ethos-U55 @ 50 MHz — INT8 solamente | Inferencia del modelo DSS cuantizado. Solo soporta operaciones INT8. Todos los tensores deben ser cuantizados antes del despliegue. |
| Flash (código) | 512 KB | Firmware completo + pesos del modelo INT8 (~80-120 KB). Margen limitado: no usar librerias C++ con excepciones ni STL dinamico. |
| SRAM | 128 KB | Buffer ECG 5 min a 256 Hz = 307,200 bytes = 300 KB. CRITICO: el buffer ECG supera la SRAM disponible. Solucion: PSRAM externo de 8 MB via SPI, o reducir a buffer de 60 segundos (15 KB). |
| PSRAM externo (recomendado) | 8 MB via SPI @ 24 MHz | Buffer ECG completo de 5 min + tensor de entrada del modelo + buffers de trabajo del MFT Edge. Requerido para la implementacion completa. |
| Consumo — modo activo | ~9 mA @ 3.3V con CNN activo | Presupuesto de bateria: 500 mAh -> ~55 horas de operación continua. Ciclos de sleep entre inferencias para extender vida de bateria. |
| Consumo — modo sleep | ~8 uA (deep sleep) | Despertar por timer cada 5 minutos para calculo de HRV + DSS. ECG se captura en modo standby del ADC de bajo consumo. |
| ADC | 12 bits, 8 canales, hasta 1 MSPS | ECG capturado a 256 Hz (muy por debajo del limite del ADC). GSR, temperatura y otros sensores analogicos en canales adicionales. |

Solucion al problema de SRAM: El buffer ECG de 5 minutos a 256 Hz con precisión float32 requiere 307 KB — más que los 128 KB de SRAM del MAX78000. La solucion recomendada es: (1) usar PSRAM externo de 8 MB via SPI para el buffer principal; (2) usar precision int16 en lugar de float32 para el ECG crudo en el buffer (reduce a 154 KB, todavia requiere PSRAM); (3) alternativa sin PSRAM: reducir la ventana del buffer a 60 segundos (15 KB en int16) y recalcular HRV sobre esa ventana. La opcion con PSRAM externo es la recomendada para la implementacion de produccion.

## 1.2 Coprocessor nRF52840 — comunicacion

El hub central del Nodo 1 tiene dos chips: el MAX78000 como procesador principal de senales e IA, y el Nordic nRF52840 como coprocesador de comunicaciones. Esta separacion es una decision de diseño deliberada: el nRF52840 gestiona todo el stack BLE 5.2 (micro-nodos rele) y el stack TLS 1.3 (comunicación con el Nodo 2) de forma independiente, sin consumir los recursos del MAX78000 durante la inferencia.

| nRF52840 — rol | Detalle |
| --- | --- |
| BLE Central (micro-nodos rele) | Actua como BLE Central que recibe datos de los micro-nodos esclavos (nRF52811/nRF52805) ubicados en la prenda inteligente, cerca del Dexcom G7, Empatica EmbracePlus y PKvitality K'Watch. Protocolo: BLE 5.2 con PHY Coded (2x range) para garantizar cobertura a traves de la prenda. |
| TLS 1.3 hacia Nodo 2 | Gestiona la conexion TLS 1.3 con el servidor HAPI FHIR del Nodo 2, via smartphone del participante (BLE -> smartphone -> WiFi/4G -> VPN -> Nodo 2) o conexion WiFi directa. Usa mbedTLS compilado en Rust (rustls) para el handshake y el cifrado de paquetes. |
| Interfaz con MAX78000 | UART de alta velocidad a 921600 bps entre MAX78000 y nRF52840. El MAX78000 escribe paquetes empaquetados (MessagePack) en la UART; el nRF52840 los lee, los firma y los transmite. Protocolo de control: SLIP (Serial Line Internet Protocol) para framing. |
| Almacenamiento offline | Si no hay conectividad disponible, el nRF52840 almacena hasta 48 horas de paquetes en su flash interna (1 MB) y los transmite en bulk cuando se restaura la conectividad. Esto garantiza que no se pierdan datos durante el sueno o en areas sin cobertura. |

# 2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE SOFTWARE

## 2.1 Repositorio y estructura de directorios

El firmware del Nodo 1 se organiza en un monorepo con tres sub-proyectos claramente separados: el firmware C/C++ del MAX78000, el stack de comunicacion en Rust del nRF52840, y las herramientas de entrenamiento y conversion de modelos en Python. Esta separacion permite que distintos miembros del equipo trabajen en paralelo sin conflictos.

endoedge-node1/ ¦-- firmware/ # C/C++ — MAX78000 (Analog Devices MSDK) ¦ ¦-- CMakeLists.txt # Sistema de build (CMake 3.25+) ¦ ¦-- hal/ # Hardware Abstraction Layer ¦ ¦ ¦-- adc.c / adc.h # Driver ADC (ECG, GSR, temperatura) ¦ ¦ ¦-- spi.c / spi.h # Driver SPI (PSRAM externo) ¦ ¦ ¦-- uart.c / uart.h # UART hacia nRF52840 (SLIP framing) ¦ ¦ ¦-- gpio.c / gpio.h # GPIOs: LEDs, boton, sensor enable ¦ ¦ ¦-- timer.c / timer.h # Timers: ciclo principal, watchdog ¦ ¦-- rtos/ # FreeRTOS configuration ¦ ¦ ¦-- FreeRTOSConfig.h # Config: heap size, tick rate, prioridades ¦ ¦ ¦-- tasks.c # Definicion de tasks y prioridades ¦ ¦-- signal/ # Procesamiento de senales biometricos ¦ ¦ ¦-- ecg_filter.c/h # Filtro FIR + Pan-Tompkins INT8 ¦ ¦ ¦-- hrv.c/h # RMSSD, LF/HF (Goertzel) ¦ ¦ ¦-- zscore.c/h # Normalizacion Z-score individual ¦ ¦ ¦-- ion_gate.c/h # Gate de validez de iones (sudoracion) ¦ ¦ ¦-- lactate_ph.c/h # Correccion pH-lactato ¦ ¦ ¦-- imu_context.c/h # Clasificacion de actividad IMU ¦ ¦-- inference/ # Inferencia DSS (ONNX Runtime / TFLite Micro) ¦ ¦ ¦-- model.h # Pesos del modelo (array C generado por TFLite) ¦ ¦ ¦-- onnx_runner.c/h # Wrapper ONNX Runtime INT8 ¦ ¦ ¦-- dss_engine.c/h # Calculo DSS + RTM preliminar ¦ ¦ ¦-- quantize.c/h # Cuantizacion/descuantizacion INT8 <-> float ¦ ¦-- packet/ # Construccion y firma del EndoEdgePacket ¦ ¦ ¦-- builder.c/h # MessagePack serialization ¦ ¦ ¦-- signer.c/h # SHA-256 + RSA-2048 firma (mbedTLS) ¦ ¦ ¦-- fhir_obs.c/h # Construccion de Observation FHIR R4 minimo ¦ ¦-- baseline/ # Gestion de linea de base personal ¦ ¦ ¦-- storage.c/h # Lectura/escritura flash (NVRAM circular) ¦ ¦ ¦-- updater.c/h # Actualizacion mensual de mu/sigma personal ¦ ¦-- main.c # Entry point + inicializacion del sistema ¦ ¦-- comms/ # Rust — nRF52840 (embassy-rs framework) ¦ ¦-- Cargo.toml # Dependencias Rust ¦ ¦-- src/ ¦ ¦ ¦-- main.rs # Entry point Rust (embassy async runtime) ¦ ¦ ¦-- ble/ ¦ ¦ ¦ ¦-- central.rs # BLE Central: scan y conexion micro-nodos ¦ ¦ ¦ ¦-- relay_nodes.rs # Gestion de micro-nodos esclavos ¦ ¦ ¦ ¦-- gatt_client.rs # GATT client para lectura de datos ¦ ¦ ¦-- tls/ ¦ ¦ ¦ ¦-- client.rs # TLS 1.3 client (rustls + embedded-tls) ¦ ¦ ¦ ¦-- cert_store.rs # Almacenamiento de certificados en flash ¦ ¦ ¦-- transport/ ¦ ¦ ¦ ¦-- slip.rs # SLIP framing UART con MAX78000 ¦ ¦ ¦ ¦-- queue.rs # Cola offline: almacenamiento y retry ¦ ¦ ¦ ¦-- scheduler.rs # Scheduler de transmision (backoff exponencial) ¦ ¦-- model/ # Python — entrenamiento y conversion ¦ ¦-- requirements.txt # TensorFlow 2.15, ONNX 1.16, tf2onnx ¦ ¦-- train/ ¦ ¦ ¦-- dataset.py # Generador de datos sinteticos (Fase 0) ¦ ¦ ¦-- architecture.py # Definicion del modelo (LSTM/TCN) ¦ ¦ ¦-- train.py # Loop de entrenamiento + validacion ¦ ¦ ¦-- evaluate.py # AUROC, DSS error, confusion matrix ¦ ¦-- convert/ ¦ ¦ ¦-- to_tflite.py # TF -> TFLite -> cuantizacion INT8 ¦ ¦ ¦-- to_onnx.py # TF/PyTorch -> ONNX -> cuantizacion PTQ ¦ ¦ ¦-- to_c_array.py # ONNX INT8 -> array C para flash MAX78000 ¦ ¦ ¦-- validate_quant.py # Criterio aceptacion: delta DSS < 2 pts ¦ ¦-- synthetic/ ¦ ¦-- signal_gen.py # Generador de senales biomedicas sinteticas ¦ ¦-- patient_sim.py # Simulador de paciente (DSS ground truth) ¦ ¦-- tests/ # Tests unitarios e integracion ¦ ¦-- firmware/ # Unity framework (C) ¦ ¦-- comms/ # cargo test (Rust) ¦ ¦-- model/ # pytest (Python) ¦ ¦-- tools/ # Utilidades de desarrollo ¦-- flash.sh # Flash del firmware via J-Link/CMSIS-DAP ¦-- monitor.py # Monitor serie con decodificacion de paquetes ¦-- baseline_tool.py # Carga de linea de base desde CSV al dispositivo

# 3. FIRMWARE C/C++ — MAX78000

## 3.1 Sistema operativo — FreeRTOS y modelo de tareas

El firmware usa FreeRTOS como RTOS para gestionar las tareas concurrentes del sistema. La elección de FreeRTOS sobre un bare-metal loop está justificada por tres razones: (1) el sistema tiene cinco fuentes de datos con frecuencias y prioridades diferentes que deben ejecutarse con timing preciso; (2) FreeRTOS permite implementar el deep sleep entre inferencias de forma limpia; (3) el ecosistema Analog Devices MSDK incluye soporte oficial para FreeRTOS en el MAX78000.

| Task | Prioridad | Stack | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| ecg_capture_task | 8 (critica) | 2 KB | Captura ADC del ECG a 256 Hz via DMA. Escribe en buffer circular en PSRAM. Menor latencia posible: preempta todo excepto watchdog. |
| signal_process_task | 6 | 4 KB | Cada 5 minutos: lee el ultimo minuto de ECG del buffer PSRAM, aplica filtro FIR + Pan-Tompkins, calcula RMSSD y LF/HF. Ejecuta N-Zscore sobre todos los sensores. Produce el vector de caracteristicas normalizado. |
| inference_task | 5 | 8 KB | Recibe el vector de caracteristicas de signal_process_task via queue. Ejecuta el modelo ONNX INT8 en el acelerador CNN del MAX78000. Produce el DSS y el RTM preliminar. Tiempo de inferencia objetivo: < 5 ms. |
| packet_task | 4 | 4 KB | Construye el EndoEdgePacket con los datos del ultimo ciclo de 5 minutos. Calcula SHA-256 del contenido. Firma con RSA-2048 (mbedTLS). Serializa a MessagePack. Escribe en la UART hacia el nRF52840. |
| sensors_task | 3 | 2 KB | Polling periodico de sensores de baja frecuencia: GSR (4 Hz via ADC), temperatura (1 Hz via I2C), IMU (50 Hz via SPI). Escribe en registros compartidos con mutex. |
| baseline_task | 1 (baja) | 2 KB | Ejecuta mensualmente la actualizacion de la linea de base personal (mu/sigma de cada sensor). Escribe en flash NVRAM. Solo corre cuando el sistema detecta mas de 14 dias de datos acumulados. |
| watchdog_task | 9 (maxima) | 512 B | Alimenta el watchdog hardware del MAX78000 cada 500 ms. Si cualquier otra task bloquea por mas de 5 segundos, el watchdog resetea el sistema. Prioridad maxima para garantizar liveness. |

## 3.2 Pipeline de procesamiento de ECG

### 3.2.1 Captura ADC via DMA

La captura del ECG usa el ADC del MAX78000 en modo DMA (Direct Memory Access) para garantizar que ninguna muestra se pierda por latencia del CPU. El ADC se configura para capturar a exactamente 256 Hz con el timer interno del chip.

// hal/adc.c — configuracion del ADC para ECG via DMA #include <mxc_device.h> #include <adc.h> #include <dma.h> #define ECG_SAMPLE_RATE_HZ 256 #define ECG_BUFFER_SECONDS 60 // 60 segundos en PSRAM #define ECG_BUFFER_SAMPLES (ECG_SAMPLE_RATE_HZ * ECG_BUFFER_SECONDS) // Buffer circular en PSRAM (via SPI) — 60 seg x 256 Hz x 2 bytes = 30 KB static volatile int16_t ecg_buffer[ECG_BUFFER_SAMPLES]; static volatile uint32_t ecg_write_idx = 0; void adc_ecg_init(void) { mxc_adc_req_t adc_req = { .channel = MXC_ADC_CH_0, // canal del electrodo ECG .ref = MXC_ADC_REF_INT, // referencia interna 1.22V .scale = MXC_ADC_SCALE_2X, // escala 2x para rango 0-2.44V }; MXC_ADC_Init(); // Timer0 genera trigger al ADC cada 1/256 segundos timer_configure_periodic(MXC_TMR0, ECG_SAMPLE_RATE_HZ, adc_trigger_irq); } // ISR del timer — llamada 256 veces por segundo void adc_trigger_irq(void) { int16_t raw = MXC_ADC_GetData(); ecg_buffer[ecg_write_idx % ECG_BUFFER_SAMPLES] = raw; ecg_write_idx++; // Notifica a signal_process_task cuando hay 5 min de datos listos if (ecg_write_idx % (ECG_SAMPLE_RATE_HZ * 300) == 0) { BaseType_t higher_prio_woken = pdFALSE; vTaskNotifyGiveFromISR(signal_process_task_handle, &higher_prio_woken); portYIELD_FROM_ISR(higher_prio_woken); } }

### 3.2.2 Filtro FIR y Pan-Tompkins INT8

El filtro FIR de banda pasante [0.5 Hz - 40 Hz] y el detector de picos R de Pan-Tompkins se implementan enteramente en aritmética entera de 16 y 32 bits para maxima eficiencia en el Cortex-M4F. Los coeficientes del filtro se precomputan en Python y se graban en flash como array const.

// signal/ecg_filter.c — filtro FIR + Pan-Tompkins INT8 #include <stdint.h> #include 'ecg_filter.h' // Coeficientes FIR orden 51 banda 0.5-40 Hz @ 256 Hz (generados con scipy.signal) // Precomputados en Q15 (escala 32768) para operar con multiplicacion entera static const int16_t FIR_COEFFS[51] = { -18, -23, -15, 12, 52, 98, 139, 162, 151, 102, 26, -59, -132, -170, -160, -99, -5, 98, 183, 227, 216, 150, 50, -58, -149, -196, -196, -149, -58, 50, 150, 216, 227, 183, 98, -5, -99, -160, -170, -132, -59, 26, 102, 151, 162, 139, 98, 52, 12, -15, -23 }; #define FIR_SCALE 32768 // divisor para normalizar resultado Q15 // Aplicar filtro FIR sobre buffer de ECG (in-place, int16) void fir_filter_apply(int16_t *signal, uint32_t len, int16_t *out) { for (uint32_t i = 51; i < len; i++) { int32_t acc = 0; for (int k = 0; k < 51; k++) acc += (int32_t)signal[i-k] * FIR_COEFFS[k]; out[i] = (int16_t)(acc / FIR_SCALE); } } // Pan-Tompkins simplificado: devuelve array de timestamps de picos R (ms) uint32_t pan_tompkins_detect(const int16_t *signal, uint32_t len, uint32_t *r_peaks, uint32_t max_peaks) { static int16_t derivative[4096]; static int32_t integrated[4096]; uint32_t peak_count = 0; uint32_t refractory = 0; // muestras desde el ultimo pico // 1. Derivada (aprox 5 puntos) for (uint32_t i = 2; i < len-2; i++) derivative[i] = (int16_t)((-signal[i-2] - 2*signal[i-1] + 2*signal[i+1] + signal[i+2]) / 8); // 2. Elevar al cuadrado (saturacion INT16) for (uint32_t i = 0; i < len; i++) { int32_t sq = (int32_t)derivative[i] * derivative[i]; derivative[i] = (int16_t)(sq > 32767 ? 32767 : sq); } // 3. Ventana de integracion movil: 150 ms = 38 muestras #define WIN 38 int32_t running = 0; for (uint32_t i = 0; i < len; i++) { running += derivative[i]; if (i >= WIN) running -= derivative[i - WIN]; integrated[i] = running / WIN; } // 4. Umbral adaptativo + periodo refractario 200 ms = 51 muestras int32_t threshold = 0; for (uint32_t i = 0; i < len; i++) { if (i % 256 == 0) // actualizar umbral cada segundo threshold = max_window(integrated, i, 256) / 2; if (integrated[i] > threshold && refractory == 0) { if (peak_count < max_peaks) r_peaks[peak_count++] = i * 1000 / 256; // timestamp en ms refractory = 51; // 200 ms @ 256 Hz } if (refractory > 0) refractory--; } return peak_count; }

## 3.3 Normalizacion Z-score individual y gestion de linea de base

La normalizacion Z-score individual es el componente más crítico del pipeline: el modelo NNC aprende desviaciones respecto al patron personal, no valores absolutos. La linea de base (mu y sigma por sensor) se almacena en flash NVRAM y se actualiza mensualmente.

// signal/zscore.c — normalizacion Z-score con linea de base personal #include 'zscore.h' #include 'baseline/storage.h' // Estructura de linea de base por sensor (almacenada en flash NVRAM) typedef struct { float mu; // media personal (media movil exponencial) float sigma; // desviacion estandar personal uint32_t n_samples; // muestras usadas en el calculo uint32_t ts_updated; // timestamp Unix de ultima actualizacion uint8_t valid; // 0 = usando prior poblacional, 1 = personal } SensorBaseline_t; // Priors poblacionales (fallback hasta que haya 14 dias de datos) // Basados en literatura de referencia (Shaffer & Ginsberg, 2017) static const SensorBaseline_t POPULATION_PRIORS[N_SENSORS] = { [SENSOR_HRV_RMSSD] = {.mu=45.0f, .sigma=20.0f, .valid=0}, [SENSOR_HRV_LF_HF] = {.mu=1.5f, .sigma=0.8f, .valid=0}, [SENSOR_GLUCOSE] = {.mu=95.0f, .sigma=15.0f, .valid=0}, [SENSOR_GSR] = {.mu=4.0f, .sigma=3.0f, .valid=0}, [SENSOR_TEMP] = {.mu=36.5f, .sigma=0.4f, .valid=0}, [SENSOR_LACTATE] = {.mu=1.5f, .sigma=0.6f, .valid=0}, [SENSOR_NA_SWEAT] = {.mu=45.0f, .sigma=18.0f, .valid=0}, }; // Normalizar un valor con la linea de base del sensor // Devuelve valor en escala Q8.8 (fixed-point) para el modelo INT8 int16_t zscore_normalize(SensorID_t sensor, float value) { SensorBaseline_t bl; baseline_read(sensor, &bl); if (!bl.valid) bl = POPULATION_PRIORS[sensor]; float z = (value - bl.mu) / (bl.sigma + 1e-6f); // Clip al rango [-3.0, +3.0] antes de cuantizar a INT8 z = z > 3.0f ? 3.0f : (z < -3.0f ? -3.0f : z); // Mapear [-3.0, +3.0] -> [-128, 127] para INT8 return (int16_t)(z / 3.0f * 127.0f); }

## 3.4 Inferencia DSS con ONNX Runtime INT8

El modelo DSS cuantizado se ejecuta en el acelerador CNN del MAX78000 via ONNX Runtime embebido (Analog Devices provee una version de ONNX Runtime Micro optimizada para el MAX78000 en el MSDK). El flujo completo de inferencia toma menos de 5 ms.

// inference/onnx_runner.c — inferencia DSS con ONNX Runtime INT8 #include 'onnx_runner.h' #include 'model.h' // array C con pesos INT8 generado por to_c_array.py // Sesion ONNX Runtime (inicializada una sola vez en el boot) static OrtSession *ort_session = NULL; static OrtMemoryInfo *mem_info = NULL; void onnx_runner_init(void) { OrtEnv *env; OrtCreateEnv(ORT_LOGGING_LEVEL_WARNING, 'EndoEdge', &env); OrtSessionOptions *opts; OrtCreateSessionOptions(&opts); // Usar el acelerador CNN del MAX78000 como EP (Execution Provider) OrtSessionOptionsAppendExecutionProvider_MAX78000(opts); // Cargar el modelo desde el array en flash (no filesystem) OrtCreateSessionFromArray(env, MODEL_DATA, MODEL_SIZE, opts, &ort_session); OrtCreateMemoryInfo('Cpu', OrtArenaAllocator, 0, OrtMemTypeDefault, &mem_info); } // Estructura del vector de entrada al modelo: 7 features normalizadas INT8 typedef struct __attribute__((packed)) { int8_t hrv_rmssd; // F[0] HRV RMSSD normalizado int8_t hrv_lf_hf; // F[1] HRV LF/HF normalizado int8_t glucose; // F[2] Glucosa ISF normalizada int8_t gsr; // F[3] GSR normalizada int8_t temperature; // F[4] Temperatura periferica normalizada int8_t lactate; // F[5] Lactato corregido normalizado int8_t na_sweat; // F[6] ICM Na+ sudor (0 si sin datos ionicos) } ModelInputEdge_t; // Ejecutar inferencia DSS — devuelve DSS en escala 0-100 uint8_t onnx_run_dss(const ModelInputEdge_t *input) { int64_t input_shape[] = {1, 7}; // batch=1, features=7 OrtValue *input_tensor = NULL; OrtCreateTensorWithDataAsOrtValue( mem_info, (void*)input, sizeof(ModelInputEdge_t), input_shape, 2, ONNX_TENSOR_ELEMENT_DATA_TYPE_INT8, &input_tensor); OrtValue *output_tensor = NULL; const char *input_names[] = {'input'}; const char *output_names[] = {'dss_score'}; OrtRun(ort_session, NULL, input_names, &input_tensor, 1, output_names, 1, &output_tensor); // Extraer el score DSS (float, luego redondear a uint8) float *output_data; OrtGetTensorMutableData(output_tensor, (void**)&output_data); uint8_t dss = (uint8_t)(*output_data * 100.0f); OrtReleaseValue(input_tensor); OrtReleaseValue(output_tensor); return dss; }

# 4. STACK DE COMUNICACION — RUST (nRF52840)

## 4.1 Por que Rust para el stack de comunicacion

La eleccion de Rust para el nRF52840 es una decision de seguridad, no de preferencia de lenguaje. El stack de comunicacion gestiona claves criptograficas, certificados TLS y paquetes con datos biometricos firmados digitalmente. En un dispositivo medico, un bug de memoria (buffer overflow, use-after-free, data race) en este componente podria comprometer la integridad de los datos o filtrar informacion del paciente. El compilador de Rust garantiza la ausencia de estos errores en tiempo de compilacion — no en tiempo de ejecucion. Esto simplifica significativamente la verificacion requerida por IEC 62304 para software medico de clase B.

El framework elegido es embassy-rs, el runtime async/await para microcontroladores Rust mas maduro del ecosistema embebido. Tiene soporte oficial para el nRF52840 y un HAL de alto nivel que abstrae el BLE stack (SoftDevice o nRF-BLE-Host) y los perifericos.

## 4.2 Estructura del stack Rust

// comms/src/main.rs — entry point del stack Rust (embassy-rs) #![no_std] #![no_main] #![feature(type_alias_impl_trait)] use embassy_executor::Spawner; use embassy_nrf::{bind_interrupts, gpio, peripherals, uarte}; use embassy_time::{Duration, Timer}; // Tasks principales del stack de comunicacion #[embassy_executor::main] async fn main(spawner: Spawner) { let p = embassy_nrf::init(Default::default()); // Inicializar UART con MAX78000 (SLIP framing) spawner.spawn(slip_receiver_task(p.UARTE0)).unwrap(); // Inicializar BLE Central para micro-nodos rele spawner.spawn(ble_central_task(p.RADIO, p.RNG)).unwrap(); // Inicializar TLS client hacia Nodo 2 spawner.spawn(tls_transmit_task()).unwrap(); // Queue offline: gestionar paquetes pendientes spawner.spawn(queue_manager_task(p.NVMC)).unwrap(); }

## 4.3 Recepcion SLIP desde MAX78000

// comms/src/transport/slip.rs — SLIP framing desde MAX78000 use embassy_nrf::uarte::{self, UarteRx}; use heapless::Vec; const SLIP_END: u8 = 0xC0; const SLIP_ESC: u8 = 0xDB; const SLIP_ESC_END: u8 = 0xDC; const SLIP_ESC_ESC: u8 = 0xDD; const MAX_PACKET: usize = 2048; // EndoEdgePacket max en MessagePack pub struct SlipDecoder { buf: Vec<u8, MAX_PACKET>, escape: bool, } impl SlipDecoder { pub fn new() -> Self { Self { buf: Vec::new(), escape: false } } // Procesar un byte: devuelve Some(Vec) cuando el paquete esta completo pub fn feed(&mut self, byte: u8) -> Option<Vec<u8, MAX_PACKET>> { if self.escape { self.escape = false; let decoded = match byte { SLIP_ESC_END => SLIP_END, SLIP_ESC_ESC => SLIP_ESC, _ => byte, // byte invalido: ignorar }; let _ = self.buf.push(decoded); } else { match byte { SLIP_END => { if !self.buf.is_empty() { let pkt = self.buf.clone(); self.buf.clear(); return Some(pkt); } } SLIP_ESC => { self.escape = true; } _ => { let _ = self.buf.push(byte); } } } None } } #[embassy_executor::task] async fn slip_receiver_task(uart: peripherals::UARTE0) { let config = uarte::Config { baudrate: uarte::Baudrate::BAUD921600, parity: uarte::Parity::EXCLUDED }; let (_, mut rx) = uarte::split(uart, config, ...); let mut decoder = SlipDecoder::new(); let mut byte_buf = [0u8; 1]; loop { rx.read(&mut byte_buf).await.unwrap(); if let Some(packet) = decoder.feed(byte_buf[0]) { // Paquete completo: verificar firma SHA-256 + RSA if verify_packet_signature(&packet) { PACKET_QUEUE.send(packet).await; } } } }

## 4.4 Cola offline y scheduler de transmision

Si no hay conectividad disponible cuando llega un paquete, el scheduler lo almacena en la flash NVM del nRF52840 y lo retransmite cuando se restaura la conexion. El algoritmo de backoff exponencial evita tormentas de retransmision despues de periodos largos sin conectividad (por ejemplo, al despertar por la manana con 8 horas de paquetes pendientes).

// comms/src/transport/scheduler.rs — backoff exponencial + cola offline use embassy_time::{Duration, Timer}; use embassy_nrf::nvmc::Nvmc; const MAX_OFFLINE_PACKETS: usize = 576; // 48 hs x 12 paquetes/hora const BASE_RETRY_MS: u64 = 1_000; // 1 segundo const MAX_RETRY_MS: u64 = 300_000; // 5 minutos pub struct TransmitScheduler { retry_ms: u64, queue_head: usize, queue_tail: usize, queue_len: usize, } impl TransmitScheduler { // Intentar transmitir un paquete con backoff exponencial pub async fn transmit_with_retry(&mut self, packet: &[u8]) -> Result<(), ()> { self.retry_ms = BASE_RETRY_MS; loop { match tls_client::send(packet).await { Ok(_) => { self.retry_ms = BASE_RETRY_MS; return Ok(()); } Err(_) => { // Guardar en NVM si hay espacio if self.queue_len < MAX_OFFLINE_PACKETS { nvmc_write_packet(packet, self.queue_tail); self.queue_tail = (self.queue_tail + 1) % MAX_OFFLINE_PACKETS; self.queue_len += 1; } // Esperar con backoff exponencial (cap: 5 minutos) Timer::after(Duration::from_millis(self.retry_ms)).await; self.retry_ms = (self.retry_ms * 2).min(MAX_RETRY_MS); return Err(()); } } } } // Enviar paquetes pendientes en bulk cuando se restaura conectividad pub async fn flush_offline_queue(&mut self) { while self.queue_len > 0 { let packet = nvmc_read_packet(self.queue_head); if tls_client::send(&packet).await.is_ok() { self.queue_head = (self.queue_head + 1) % MAX_OFFLINE_PACKETS; self.queue_len -= 1; } else { Timer::after(Duration::from_millis(self.retry_ms)).await; self.retry_ms = (self.retry_ms * 2).min(MAX_RETRY_MS); } } } }

# 5. PYTHON — ENTRENAMIENTO Y CONVERSION DEL MODELO

## 5.1 Arquitectura del modelo Edge (version reducida para Nodo 1)

El modelo que corre en el MAX78000 es una version reducida del NNC completo del Nodo 2. El Nodo 1 no tiene acceso al Pipeline LAB ni al tensor de 288 pasos — opera con un vector de 7 caracteristicas del ciclo actual de 5 minutos. El objetivo del modelo Edge es producir un DSS preliminar de baja latencia que el Nodo 2 refinara con el contexto completo. Para mantener el modelo dentro del presupuesto del acelerador CNN del MAX78000 (512 KB flash, INT8), se usa una arquitectura TCN (Temporal Convolutional Network) de 3 capas con 32 filtros.

# model/train/architecture.py — modelo TCN Edge para MAX78000 import tensorflow as tf from tensorflow.keras import layers, Model def build_edge_model(input_features: int = 7) -> Model: ''' Modelo TCN reducido para inferencia en MAX78000. Input: [batch, 12, 7] — 12 pasos de 5 min (60 min de contexto) Output: dss_score (float32 0.0-1.0, multiplicar x100 para escala DSS) Tamano objetivo: < 100 KB en INT8 para caber en flash MAX78000. ''' inputs = tf.keras.Input(shape=(12, input_features), name='input') # Bloque TCN 1: dilatacion=1, campo receptivo=3 x = layers.Conv1D(32, kernel_size=3, dilation_rate=1, padding='causal', activation='relu', name='tcn_conv1')(inputs) x = layers.LayerNormalization(name='ln1')(x) # Bloque TCN 2: dilatacion=2, campo receptivo=5 x = layers.Conv1D(32, kernel_size=3, dilation_rate=2, padding='causal', activation='relu', name='tcn_conv2')(x) x = layers.LayerNormalization(name='ln2')(x) # Bloque TCN 3: dilatacion=4, campo receptivo=9 x = layers.Conv1D(16, kernel_size=3, dilation_rate=4, padding='causal', activation='relu', name='tcn_conv3')(x) # Pooling temporal -> vector de 16 features x = layers.GlobalAveragePooling1D(name='gap')(x) # Cabeza de salida DSS x = layers.Dense(16, activation='relu', name='dense1')(x) dss_output = layers.Dense(1, activation='sigmoid', name='dss_score')(x) return Model(inputs=inputs, outputs=dss_output, name='EndoEdge_TCN_Edge') def model_summary_for_max78000(): model = build_edge_model() model.summary() # Contar parametros: objetivo < 25K para mantener < 100 KB en INT8 print(f'Parametros totales: {model.count_params():,}') # Objetivo: ~20K parametros x 1 byte (INT8) = ~20 KB de pesos # + overhead ONNX/TFLite: ~40 KB -> total ~60 KB en flash

## 5.2 Pipeline de conversion TFLite -> ONNX -> C array

# model/convert/to_c_array.py — pipeline completo de conversion import tensorflow as tf import numpy as np import tf2onnx import onnx import onnxruntime as ort from onnxruntime.quantization import quantize_dynamic, QuantType import subprocess def convert_to_c_array(model_path: str, output_h: str, calib_data: np.ndarray): ''' Pipeline completo: modelo Keras -> TFLite -> ONNX INT8 -> C array para embedding en flash del MAX78000. ''' # Paso 1: Keras -> TFLite con cuantizacion INT8 post-entrenamiento model = tf.keras.models.load_model(model_path) converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model) converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT] converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8] converter.inference_input_type = tf.int8 converter.inference_output_type = tf.int8 # Dataset de calibracion para determinar rangos de cuantizacion def representative_dataset(): for sample in calib_data[:200]: # minimo 100 muestras yield [sample[np.newaxis, :].astype(np.float32)] converter.representative_dataset = representative_dataset tflite_model = converter.convert() # Paso 2: TFLite -> ONNX (via tf2onnx) spec = (tf.TensorSpec((1, 12, 7), tf.float32, name='input'),) onnx_model, _ = tf2onnx.convert.from_keras(model, input_signature=spec) # Paso 3: ONNX float32 -> ONNX INT8 (Post-Training Quantization) onnx_int8_path = '/tmp/model_int8.onnx' quantize_dynamic(onnx_model_path, onnx_int8_path, weight_type=QuantType.QInt8) # Paso 4: Validar criterio de aceptacion (delta DSS < 2 puntos) validate_quantization(model, onnx_int8_path, calib_data) # Paso 5: ONNX INT8 -> C array (xxd o herramienta equivalente) with open(onnx_int8_path, 'rb') as f: model_bytes = f.read() with open(output_h, 'w') as f: f.write('#pragma once\n') f.write(f'// Auto-generado por to_c_array.py — NO EDITAR MANUALMENTE\n') f.write(f'#define MODEL_SIZE {len(model_bytes)}\n') f.write('static const unsigned char MODEL_DATA[] = {\n ') hex_bytes = ', '.join(f'0x{b:02x}' for b in model_bytes) # Insertar saltos de linea cada 16 bytes chunks = [hex_bytes[i:i+64] for i in range(0, len(hex_bytes), 64)] f.write(',\n '.join(chunks)) f.write('\n};\n') print(f'Modelo generado: {output_h} ({len(model_bytes):,} bytes)') def validate_quantization(float_model, int8_onnx_path: str, test_data: np.ndarray): '''Verifica que delta DSS < 2 puntos entre modelo FLOAT32 e INT8.''' sess = ort.InferenceSession(int8_onnx_path) dss_float = float_model.predict(test_data, verbose=0).flatten() * 100 dss_int8 = np.array([ sess.run(['dss_score'], {'input': x[np.newaxis]})[0][0][0] * 100 for x in test_data ]) delta = np.abs(dss_float - dss_int8) max_delta = delta.max() mean_delta = delta.mean() print(f'Delta DSS — max: {max_delta:.2f} pts ¦ mean: {mean_delta:.2f} pts') assert max_delta < 2.0, f'CRITERIO RECHAZADO: delta max {max_delta:.2f} > 2.0 pts' print('Criterio de aceptacion INT8: APROBADO')

# 6. PROTOCOLO DE COMUNICACION INTER-NODOS

## 6.1 Topologia de comunicacion completa

El flujo de datos desde el Nodo 1 (MAX78000) hasta el Nodo 2 (servidor HAPI FHIR on-premise) atraviesa cuatro saltos con diferentes protocolos. Cada salto esta disenado para ser seguro, confiable y recuperable ante fallos de conectividad.

| Salto | Tecnologia | Detalle de seguridad |
| --- | --- | --- |
| Micro-nodo rele -> MAX78000 | BLE 5.2 PHY Coded + I2C/UART sobre hilos textiles | BLE con emparejamiento LE Secure Connections (LESC). Los micro-nodos usan claves de emparejamiento rotativas cada 24 horas. I2C sobre hilos textiles: sin cifrado (distancia < 1 m, dentro de la prenda). |
| MAX78000 -> nRF52840 | UART 921600 bps + SLIP framing | Comunicacion interna entre chips en el mismo hub. Los paquetes ya estan firmados digitalmente (SHA-256 + RSA-2048) antes de la transmision. El nRF52840 verifica la firma antes de encolar. |
| nRF52840 -> smartphone | BLE 5.2 + perfil GATT custom | BLE con cifrado AES-128 de nivel de enlace (LE Encryption). GATT service UUID: 'endo-edge-relay' (UUID custom). Caracteristica de escritura: paquetes MessagePack en chunks de 512 bytes (MTU negociado). |
| Smartphone -> Nodo 2 | HTTPS / TLS 1.3 + VPN WireGuard | La app del participante transmite via VPN WireGuard (si disponible) o HTTPS directo. TLS 1.3 con autenticacion mutua por certificado de cliente (el certificado del dispositivo se provisiona en fabrica). FHIR Bundle POST a /fhir/Bundle en el servidor HAPI local. |

## 6.2 Estructura del EndoEdgePacket — version definitiva

El EndoEdgePacket es la unidad de transmision del Nodo 1. Se serializa en formato MessagePack (binario compacto, ~30% mas eficiente que JSON) y va firmado digitalmente con el certificado RSA-2048 del dispositivo.

// Esquema MessagePack del EndoEdgePacket (equivalente en Python) EndoEdgePacket = { // HEADER — metadatos del paquete 'v': 1, # version del protocolo 'did': '3f7a9c...', # device_id (UUID del MAX78000, 32 hex) 'pid': 'a8b4e2...', # patient_id_hash (SHA-256 del DNI + salt) 'ts': 1711234567890, # timestamp UTC en milisegundos 'fw': '1.0.3', # firmware version (semver) 'seq': 14723, # sequence number (uint32, para gap detection) 'imu': 0x01, # IMU context code (tabla 2.1.3 DOC-EE-PIPE-001) // SENALES WEAR — valores del ciclo de 5 minutos 's': { 'hrv_r': 42.3, # HRV RMSSD (ms) — FLOAT32 'hrv_lf': 1.8, # HRV LF/HF ratio — FLOAT32 'glc': 98.5, # Glucosa ISF mg/dL — FLOAT32 (crudo) 'gsr': 3.2, # GSR microsiemens — FLOAT32 'tmp': 36.4, # Temperatura periferica grados C — FLOAT32 'lac': 1.6, # Lactato ISF mmol/L — FLOAT32 (crudo) 'na': 48.0, # Na+ sudor mM (NaN si sin sudoracion) — FLOAT32 'ph': 7.1, # pH sudor (NaN si sin datos) — FLOAT32 'sr': 35.0, # Sweat rate nL/min/glandula — FLOAT32 }, // DSS PRELIMINAR — calculado en el Nodo 1 'dss': 38, # DSS Edge preliminar (uint8, 0-100) // CALIDAD — DQI y metadatos de calidad de senal 'q': { 'dqi': 0.92, # DQI WEAR total (float, 0.0-1.0) 'clips': 0, # Numero de clips N-Zscore en este ciclo 'gaps': 0, # Gaps ECG detectados (> 50 ms sin pico R) 'beats': 72, # Latidos validos en el ciclo (uint8) }, // FIRMA DIGITAL — SHA-256 + RSA-2048 (Ley 25.506) 'sig': b'\x3f\xa2...', # 256 bytes firma RSA del hash SHA-256 del payload } // Tamano tipico del paquete serializado: ~380-420 bytes en MessagePack // Con firma RSA-2048: ~640 bytes totales // 12 paquetes/hora x 640 bytes = ~7.7 KB/hora de datos del paciente

## 6.3 Autenticacion mutua y ciclo de vida de certificados

# Gestion de certificados del dispositivo (provisioning en fabrica) # Jerarquia PKI del Proyecto Endo-Edge EndoEdge-Root-CA (offline, CABA) ¦- EndoEdge-Device-CA (online, Nodo 2 on-premise) ¦- device-cert-{UUID}.pem # Un certificado por dispositivo MAX78000 # Proceso de provisioning (una vez, en fabrica Aural-Syncro): # 1. Generar par de claves RSA-2048 en el chip (KEY PAIR nunca sale del chip) # 2. Crear CSR (Certificate Signing Request) con el UUID del dispositivo # 3. Firmar el CSR con la Device-CA del Nodo 2 # 4. Grabar el certificado firmado en flash del MAX78000 (zona protegida) # 5. Registrar el UUID + fingerprint del certificado en el HAPI FHIR del Nodo 2 # Rotacion de certificados: cada 12 meses # El Nodo 2 genera un nuevo certificado para el dispositivo en la proxima # sincronizacion TLS y lo transmite cifrado al nRF52840 para actualizacion. # Verificacion de paquetes en el Nodo 2 (Python / Java HAPI FHIR): from cryptography.hazmat.primitives import hashes, serialization from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import padding import msgpack def verify_and_ingest(raw_bytes: bytes, device_cert_store: dict) -> bool: packet = msgpack.unpackb(raw_bytes, raw=False) device_id = packet['did'] signature = packet.pop('sig') # extraer firma antes de hashear # Recuperar certificado del dispositivo desde el store del Nodo 2 cert = device_cert_store.get(device_id) if cert is None: raise ValueError(f'Dispositivo desconocido: {device_id}') # Verificar firma RSA-2048 sobre el SHA-256 del payload (sin 'sig') payload_bytes = msgpack.packb(packet, use_bin_type=True) public_key = cert.public_key() try: public_key.verify(signature, payload_bytes, padding.PKCS1v15(), hashes.SHA256()) return True # firma valida -> ingestar en HAPI FHIR except Exception: return False # firma invalida -> descartar y registrar AuditEvent

# 7. CRITERIOS DE ACEPTACION Y PLAN DE IMPLEMENTACION

## 7.1 Criterios de aceptacion del Nodo 1

| Componente | Criterio de aceptacion | Metodo de verificacion |
| --- | --- | --- |
| Captura ECG (ADC + DMA) | 0% de muestras perdidas a 256 Hz durante 60 minutos de operacion continua. | Test con generador de senal. Comparacion muestra a muestra con ground truth del generador. |
| Filtro FIR + Pan-Tompkins | Sensibilidad de deteccion de picos R >= 98% y especificidad >= 97% sobre dataset MIT-BIH Arrhythmia (100 registros). | Script Python que corre el detector C via ctypes sobre el dataset MIT-BIH. Comparacion con anotaciones de referencia. |
| Calculo HRV (RMSSD + LF/HF) | Delta RMSSD < 2 ms y delta LF/HF < 0.1 respecto a Kubios HRV (referencia gold standard) sobre 10 registros de 5 minutos. | Exportar RR intervals desde el firmware, calcular HRV con Kubios, comparar con los valores del firmware. |
| Normalizacion N-Zscore | Media del vector normalizado = 0.0 +/- 0.05 y sigma = 1.0 +/- 0.10 sobre 14 dias de datos sinteticos de linea de base. | Test unitario con datos sinteticos generados por patient_sim.py. |
| Modelo ONNX INT8 en MAX78000 | Delta DSS < 2 puntos respecto al modelo FLOAT32 en Python. Latencia de inferencia < 5 ms. Consumo en inferencia < 12 mA. | validate_quant.py. Medicion de latencia con timer hardware. Medicion de corriente con multimetro de precision. |
| Stack Rust (SLIP + BLE + TLS) | 1000 paquetes transmitidos sin perdida ni corrupcion en 24 horas de operacion continua con 3 interrupciones de conectividad simuladas. | Test de integracion con servidor de prueba HAPI FHIR local. Inyeccion de fallas de red con tc/netem. |
| Cola offline | Recuperacion correcta de todos los paquetes pendientes despues de 48 horas de desconexion simulada. Sin duplicados ni perdidas. | Test de integracion: apagar la conectividad del smartphone de prueba por 48 horas, verificar que todos los paquetes llegan al Nodo 2 al restaurar. |
| Consumo de bateria | Vida de bateria >= 48 horas con bateria de 500 mAh operando en el ciclo normal (inferencia cada 5 min, ECG continuo en standby). | Medicion de corriente promedio con multimetro de precision durante 24 horas. Calculo: 500 mAh / I_promedio. |

## 7.2 Hitos del Nodo 1

| H | Hito | Duracion | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| N1-H1 | Entorno de desarrollo configurado | 1 semana | MAX78000FTHR flasheable. CMake + MSDK + FreeRTOS compilando. nRF52840 DK con embassy-rs compilando. Python venv con TFLite/ONNX. |
| N1-H2 | HAL y drivers de hardware | 2 semanas | ADC + DMA capturando ECG a 256 Hz verificado con osciloscopio. SPI + PSRAM funcionando. UART SLIP con nRF52840. |
| N1-H3 | Pipeline de procesamiento de señales | 3 semanas | Filtro FIR + Pan-Tompkins pasando test MIT-BIH (>= 98% sensibilidad). HRV RMSSD y LF/HF verificados contra Kubios. |
| N1-H4 | Modelo TCN Edge entrenado y convertido | 3 semanas | Modelo TCN entrenado con datos sinteticos. ONNX INT8 generado y validado (delta < 2 pts). Array C embebido en flash MAX78000. |
| N1-H5 | Inferencia DSS en el MAX78000 | 2 semanas | onnx_run_dss() retornando scores coherentes con los datos de entrada sinteticos. Latencia < 5 ms verificada. |
| N1-H6 | Stack Rust completo (BLE + TLS + queue) | 4 semanas | nRF52840 recibiendo paquetes del MAX78000 via SLIP, verificando firma, transmitiendo al Nodo 2 via TLS 1.3. Cola offline funcionando. |
| N1-H7 | Integración completa + test de aceptación | 2 semanas | Todos los criterios de aceptacion de la Seccion 7.1 aprobados. Firmware version 1.0.0 liberado al repositorio. |

Cronograma total Nodo 1: Los hitos N1-H1 a N1-H7 suman 17 semanas (4 meses) para un equipo de 2 desarrolladores con experiencia en firmware embebido y Rust. N1-H3 (procesamiento de senales) y N1-H4 (modelo) pueden correr en paralelo. N1-H6 (stack Rust) puede iniciarse en paralelo desde N1-H2. El camino critico es: HAL -> procesamiento de senales -> inferencia -> integracion.

# 8. FIRMA Y APROBACION

Este documento especifica la arquitectura de software completa del Nodo 1 del sistema Endo-Edge LAB+. Cualquier desviacion respecto a las interfaces definidas, los criterios de aceptacion o el stack tecnologico requiere aprobacion escrita del Investigador Principal.

| Autor y responsable tecnico Juan Pablo Chancay DNI 27.043.243 ¦ CEO Aural-Syncro Investigador Principal — Endo-Edge LAB+ Firma: _______________________________ Version aprobada: ____________________ Fecha: ________________________________ | Responsable de desarrollo (Aural-Syncro) Nombre: _________________________________ Cargo: Lider tecnico firmware / SW Repositorio: endoedge-node1 Firma: _______________________________ Fecha de inicio desarrollo: ___________ |
| --- | --- |